Приложение №2 к тендерной документации

Утверждена

приказом Главного врача

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №36» УЗ

города Алматы

№ 99_ от  «28»  _ноября_ 2018 года

Техническая спецификация закупаемой медицинской техники на 2018 год

| № лота | Наименование оборудования | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса, с четырьмя датчиками | Физические свойства Высота регулируемая не уже 1335 - 1710 мм Ширина не более 530 мм. Глубина не более 750 мм Вес не более 79,8 кг (без аксесуаров) Регулировка панели управление по высоте не менее 180 мм Регулировка панели управления по горизонтали не уже +/- 30° Характеристики консоли Не менее 4 активных порта (не включая порт для карандашного датчика) Не менее 4 поворотных колеса с тормозами Эргономичная панель управления (лево-право ,вверх-вниз) Наличие сенсорного экрана • Не менее 10,1'' ЖК цветной монитор с светодиодной подсветкой • Разрешение не менее 1280х800 • Наличие виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Светящиеся обозначения контрольной панели Сенсорный экран (Touch Screen) Наличие трекбол Не менее 6 держателей датчиков Наличие передней и задней ручки Наличие встроенного DVD multi recorder Операционная система Windows 7 Возможность подключения ЭКГ модуля Возможность подключения - подогрева геля Процессор не хуже Intel i3-4100E 2,4GHz ОЗУ не менее 8Gb Жесткий диск SSD не менее 512Gb Характеристика монитора Монитор не менее 21,5 дюймов с светодиодной подсветкой Разрешение не менее 1920х1080 (16:9) Количество цветов не менее 16,7 М Наличие регулировка яркости Интерактивное динамическое программное меню Регулировка монитора по высоте не менее 180 мм Область применения Брюшная полость Кардиология Гинекология Скелетно-мышечные исследования Акушерство Педиатрия Малые органы (щитовидная железа, молочная железа и тд.) ТКД Урология Сосудистые исследования Системные характеристики Гибридное цифровое формирование луча Частотный диапазон не уже 1 - 18 MHz Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см 256 оттенков серого Количество фокусов не менее 4 Многочастотная/широкополосная технология Система внутреннего динамического диапазона не менее 256 Смешивание частоты Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима) Максимальная частота цветных кадров не менее 400 Hz (в зависимости от датчика и режима) Изменение направления: право/лево, верх/низ Поворот изображения: 90, 180, 270 градусов Резервное копирование/восстановление данных Доступные режимы сканирования 2D – режим Динамический диапазон максимально не менее 256 Наличие цветовых карт не менее 11 Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл. Скорость воспроизведение кинопетли : 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см Количество фокусов не менее 4 Изменение направления: право/лево, верх/низ Смешивание частоты Наличие регулировки частот Усиление: 0 – 100 Наличие серых карт не менее 12 Harmonic: вкл., выкл. Размер изображения регулируемый 70 – 100% Плотность линии: низкое, среднее, высокое Количество линий TG не менее 8 Усреднение кадров до 9 Мощность регулируемая 2 – 100 Уровень отклонения: 0 – 30 Pulse Inversion Harmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика) Наличие - Трапециевидного режима Область сканирования: 40 – 100% М - режим Динамический диапазон максимально не менее 256 Изменяемая скорость развертки Наличие серых карт не менее 12 Наличие цветовых карт не менее 11 Формат дисплея: • Только М - режим • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Усиление М-режима: 0 – 100 Изменение мощности 2 – 100 Наличие цветного М – режима Наличие анатомического М - режима Режим цветного доплера (CD) Наличие цветовых карт не менее 12 Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 Изменение баланса не уже 0-16 Изменение плотности линии не менее 3 шагов Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов Усреднение кадров не менее 10 шагов Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Усиление регулируемое не уже 0 - 100 Мощность регулируемая не уже 2 - 100 Фильтр регулируемый не менее 4 шагов ЧПИ не уже 0,1 – 19,5 KHz Режим энергетического доплера (PD) Наличие цветовых карт не менее 12 Изменение баланса не уже 0-16 Изменение плотности линии не менее 3 шагов Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов Усреднение кадров не менее 5 шагов Усиление регулируемое не уже 0 - 100 Мощность регулируемая не уже 2 - 100 Фильтр регулируемый не менее 4 шагов ЧПИ не уже 0,1 – 19,5 KHz Режим импульсно-волнового доплера (PWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 Наличие цветовых карт не менее 11 Наличие доплнровских карт не менее 12 Формат дисплея: • Только PWD • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон не менее 256 ЧПИ не уже 1 – 22,5 KHz Скорость развертки не уже 15 – 117 мм/сек Усиление регулируемое не уже 0 - 100 Мощность регулируемая не уже 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Смешанный режим: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Размер контрольного объема регулируемая не уже 0.5 – 25 мм Фильтр регулируемый до 4 Постоянно волновой доплер (CWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 Наличие цветовых карт не менее 11 Наличие доплнровских карт не менее 12 Формат дисплея: • Только СWD • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон не менее 256 Усиление регулируемое не уже 0 - 100 Мощность регулируемая не уже 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Скорость развертки не уже 18 – 142 мм/сек Фильтр регулируемый до 4 Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: -Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (3D/4D); -Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; - Полуавтоматическое измерение воротникового пространства плода средино-сагиттальной плоскости в объемном изображении. Толщина затылочной прозрачности плода может быть измерена с помощью простой и эффективной полуавтоматической работы; -Объемное визуализация сердца плода -Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; -Программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний; -Модуль ЭКГ; -Модуль панорамного сканирования; -Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; -Модуль для отправки ультразвуковых изображений и фильмов на мобильные устройства по беспроводной сети на базе стандарта WI-FI (IEEE 802.11). -Модуль позволяющий автоматически находить фолликулы, измеряя размер и состояние каждого фолликула, что приводит к улучшению процесса диагностики. Эта технология вносит свой вклад в контроль овуляции бесплодных пациенток, и прогнозирование фаз изоволюмических сокращении циклов; - Модуль отображающий анатомические структуры плода в 3D с высоким разрешением, исключительной детализацией и реалистичной глубиной восприятия. Выбираемое пользователем положение виртуального источника освещения создает тщательно проработанные тени для более четкой визуализации анатомических структур. Требования к комплектации: Функция подогрева геля Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; Датчик фазированный Кардиология, ТКД, абдоминальные иследования Диапазон частот не менее 2 но не более 4 МГц; Центральная частота: не более 2.5 МГц; Область просмотра не менее 90°; Число элементов не менее 80; Датчик конвексный Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода Диапазон частот не уже 1- 7 МГц; Центральная частота: не более 3,2 МГц; Радиус кривизны не менее 45 мм; Область просмотра не менее 70°; Число элементов не менее 160; Возможность использования биопсийного набора. Датчик конвексный (ректо-вагинальный) Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода Диапазон частот не менее 4 но не более 9 МГц; Центральная частота: не менее 6.6 МГц; Радиус кривизны не менее 10 мм; Область просмотра не более 148°; Число элементов не более 128; Возможность использования биопсийного набора. Датчик линейный Малые органы, периферические сосуды, скелетно-мышечные исследования. Диапазон частот не уже 3 - 14 МГц; Центральная частота: не менее 7.2 МГц; Область просмотра: плоский; Число элементов не менее 256; Возможность использования биопсийного набора. Дополнительные комплектующие: Видеопринтер медицинский черно-белый – 1шт. Графическое изображение на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не менее 3,9 сек. Источник бесперебойного питания – 1шт. Мощность не менее 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Гель – 1 канистра. Гель для ультразвуковых исследовании, средней вязкости синего цвета, не менее 5 кг в канистре. Бумага для видеопринтера – 1 упаковка. Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, не менее 110 мм* 20 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. Срок гарантийного обслуживания: не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 2 | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов | Конструкция установки должна быть напольной. Степень подвижности – стационарная система. Способ обработки эндоскопов должен быть автоматическим. Используемым способом обработки на всех этапах обработки должен быть метод погружения. Толщина слоя жидкости над погруженным эндоскопом должна быть не менее 1 см. Наличие не менее 2-х камер для размещения эндоскопов. Обработка не менее 2-х гибких эндоскопов, имеющих от 2 до 6 внутренних каналов. Возможность присоединения различных марок и типов гибких эндоскопов к установке (Olympus, Karl Storz, Pentax, Fujinon и др.) Установка должна включать в себя все необходимые компоненты и не требовать установки дополнительных внешних компонентов. Материал корпуса установки должен быть из пластика. Возможность независимого включения камер. Возможность осуществления отсроченного запуска установки (без участия оператора) с указанием точной даты и времени с дискретностью 1 минута. Возможность одновременной и/или независимой обработки 2-х гибких эндоскопов в разных камерах установки. Вертикальная загрузка эндоскопов с расположением камеры загрузки высотой, не менее 117 см. Используемым моющим средством должно быть ферментативное. Наличие автоматического способа приготовления моющего средства необходимой концентрации из концентрата моющего средства. Установка должна иметь резервуар для моющего раствора объемом не менее 800 мл. Установка должна иметь резервуар для спирта объемом не менее 800 мл. Емкость моющей чаши не менее 11-л. Возможность применения моющих средств разных производителей. Используемым дезинфицирующим средством должны быть средство на основе глутарового альдегида, ортофталевого альдегида многократного применения. Наличие не менее 2-х резервуаров для дезинфицирующего раствора. Объем резервуара для дезинфицирующего средства не менее 15 литров. Продолжительность работы системы без дозаливки дезинфицирующего средства не менее 14 дней. Наличие нагревателя с термостатом для нагрева и поддержания температуры дезинфицирующего раствора в диапазоне 18-52 градусов °С, с дискретностью 1 °С. Наличие прозрачной верхней крышки для камеры укладки эндоскопов, позволяющей следить за исполнением цикла. Наличие дополнительной плавающей крышки для минимизации испарения дезинфицирующего средства. Возможность доступа к обрабатываемым эндоскопам непосредственно через верхнюю крышку системы в любой момент обработки эндоскопов без абортирования цикла. Наличие не менее 2-х дверей на лицевой стороне с возможностью закрытия на ключ дверей, для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним компонентам машины. Наличие защитного выключателя, прерывающего цикл обработки эндоскопов при поднятии крышки. Наличие звуковой индикации работы. Наличие световой индикации работы. Наличие не менее 4-х светодиодных индикатора на пульте управления установки. Наличие микропроцессорного устройства с жидкокристаллическим дисплеем для управления всеми функциями системы. Наличие цифровой клавиатуры. Наличие автоматического учета и отображения на дисплее количества проведенных циклов обработки после заливки нового дезинфицирующего средства. Установка должна иметь настройку максимального количества циклов обработки для используемого дезинфицирующего средства. Установка должна иметь настройку максимального количества дней использования дезинфицирующего средства. Установка должна за 10 циклов до достижения максимального количества выполняемых циклов используемого дезинфицирующего средства автоматически оповещать пользователя о необходимости замены дезинфицирующего средства. Наличие автоматического встроенного теста на герметичность с проведением первичного теста на сухом эндоскопе, без погружения эндоскопа в воду и последующего поддержания рубашки эндоскопа под давлением в течении всего цикла обработки. Наличие автоматической функции прерывания цикла в случае выявления критической потери герметичности. Распечатка чека с информацией о негерметичности эндоскопа. Этапы обработки эндоскопа: автоматический тест на герметичность без заполнения чаши водой, очистка эндоскопа и каналов эндоскопа моющим средством (возможность установить программу промывки только каналов), отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня, отмыв от дезинфицирующего средства (возможность установить до 3-х моек), продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом. Возможность отображения версии программного обеспечения. Наличие встроенного принтера. Установка должна автоматически распечатывать отчёт по каждой процедуре обработке эндоскопа с указанием времени каждого цикла. Установка должна иметь возможность идентификации эндоскопов и оператора с последующим отображение на чеке. Возможность подсоединения установки к персональному компьютеру с документацией данных по обработке в электронную базу больницы. Количество автоматических программ работы не менее 9. Наличие программы для залива дезинфицирующего средства. Возможность загрузки дезинфицирующего средства непосредственно из канистры при помощи специальных трубок. Наличие программы для слива дезинфицирующего средства. Наличие программы автоматической самодезинфекции аппарата, использует не более 3-х литров дезинфицирующего средства, находящегося в установке, включая все внутренние каналы и фильтр воды 0,2 мкр. Наличие программы только для дезинфекции высокого уровня эндоскопов. Возможность установки времени ДВУ от 5 до 99 минут с дискретностью 1 секунда, в зависимости от используемого средства. Время сушки внутренних каналов эндоскопов спиртом не более 59 секунд с шагом дискретности 1 секунда. Возможность установки различного времени очистки. Наличие автоматической обработки дополнительного канала подачи воды. Наличие автоматической подачи спирта в каналы эндоскопа. Наличие встроенного воздушного компрессора. Наличие «моста» для мойки и дезинфекции ультразвуковых эндоскопов с непогружной частью и чреспищеводных зондов. Возможность установки механической системы фильтрации для минимизации выброса паров дезинфектанта. Возможность установки электрической системы фильтрации для полного устранения выбросов паров. В комплекте с установкой должен быть набор из двух переходников для подключения и обработки эндоскопов и двух переходников для подключения теста на герметичность. Переходники должны быть валидированы. Наличие датчиков дезинфицирующего средства в резервуаре не менее 2-х. Датчик уровня жидкости в моющих чашах не менее 2-х. Датчик уровня ферментативного средства не менее 1. Датчик уровня спирта не менее 1. Датчики температуры в резервуаре с дезинфицирующим средством не менее 2-х. Датчик температуры в моющих чашах не более 2-х. Датчик контроля подачи жидкости в каналы эндоскопа не менее 2-х. Возможность установки рециркуляционных насосов не более 2-х. Наличие не менее 2-х перистальтических насосов ферментативного средства. Наличие не менее 2-х перистальтических насосов спирта. Установка должна иметь трёхступенчатую систему фильтрации воды. Фильтр с порами 1,0 мкр для удаления всех посторонних частиц и защиты антибактериального фильтра от преждевременного засорения. Количество фильтров с порами 1,0 мкр не менее 4 шт. Фильтр с порами 0,5 мкр для удаления всех посторонних частиц и защиты антибактериального фильтра от преждевременного засорения. Количество фильтров с порами 0,5 мкр не менее 4 шт. Бактериальный фильтр с порами 0,2 мкр. Количество фильтров с порами 0,2 мкр не менее 2 шт. Фильтр для дезинфицирующего средства, не менее 24 шт. Фильтр для дезинфицирующего средства должен крепиться к внутренним замкам магистралей Установки посредством быстроразъёмного фитинга. Обязательное наличие бактерицидного фильтра воздуха с порами 0.2 мкр не менее 8 шт. Фильтр воздуха должен крепиться к внутренним замкам магистралей Установки посредством быстроразъёмного фитинга. Материал изготовления фильтров – полипропилен. Манометры на входе и на выходе системы фильтрации не менее 3 шт. Наличие встроенных колес. Площадь, занимаемая аппаратом для обработки эндоскопов не более 0,5 м2. Габаритная ширина, не более 91 см. Габаритная глубина, не более 53 см. Габаритная высота, не более 117 см. Высота с открытой крышкой не более 162,5 см. Вес не более 181 кг. Электропитание: подключение к сети однофазное, 220-240В. Влажность не менее 20% но не более 80%, без конденсации. Расход воды на полную обработку не более 39 литров на цикл. Требования к воде - питьевая вода из здания (холодное водоснабжение). Минимум 2.4 - 2.75 бар на регуляторе. Максимальная температура воды не более 43 °C. Медицинская техника должна быть зарегистрирована на территории Республики Казахстан. Руководство по эксплуатации на русском и казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте должны осуществляется за счет поставщика. Наличие специалиста по монтажу и сервисному обслуживанию уполномоченного компанией-производителем медицинской техники. Срок гарантийного обслуживания не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 3 | Установка импульсная ксеноновая УФ бактерицидная для экстренной дезинфекции воздуха помещений 1 и 2 категории при отсутствии людей | Установка должна быть предназначена для обеззараживание воздуха от всех видов микрофлоры (бактерии, споры, вирусы, грибы) и дезодорация от органических соединений естественного и искусственного происхождения в помещениях различного назначения в планово-профилактических целях, а также при чрезвычайных ситуациях эпидемического характера. Источником света должна являтся импульсная ксеноновая лампа, спектр излучения которой должен полностью перекрывать всю коротковолновую ультрафиолетовую область, что должно обеспечивать высокую эффективность инактивации различных биологических объектов. Объем помещений, воздух которых эффективно обеззараживается при использовании Установки должен составляет не менее 300 м3. Установка должна быть выполнена в виде вертикальной стойки, в верхней части которой должна быть расположена выдвижная импульсная ксеноновая U-образная лампа в кварцевом кожухе. Установка должна быть снабжена двумя колесами и ручкой для перемещения внутри помещений при эксплуатации одним человеком. В транспортном положении и при хранении подвижная лампа должна находится внутри корпуса Установки. В рабочем положении лампа должна выдвигатся из корпуса встроенным механизмом перемещения, который управляется блоком управления. Установка должна быть снабжена встроенным датчиком УФ излучения. Датчик должен постоянно контролировать уровень бактерицидного потока, генерируемый лампой, информация о котором должна поступать в микропроцессорную систему управления Установки. Установка должна быть снабжена встроенной системой самодиагностики. Уровень бактерицидной эффективности при обеззараживании воздуха должен быть не менее 99,9%. Длительность цикла обеззараживания помещения объемом 150 м3, при бактерицидной эффективности 99,9% должна быть не более 4 мин. Уровень бактерицидной эффективности обеззараживания открытых поверхностей от полирезистентных госпитальных штаммов (Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant Enterococci (VRE), Pseudomonas aeruginosa) на расстоянии 2 м, при бактерицидной эффективности 99,99% должен быть не более 5 мин. Установка должна иметь сплошной спектр излучения в диапазоне 200-700 нм. Установка должна работать от однофазной сети общего назначения напряжением 220В ± 10%, частотой 50 Гц. Средняя мощность, потребляемая Установкой от электрической сети должна быть не более 1500 Вт. Масса Установки без упаковки должна составлять не более 50 кг. Габаритные размеры Установки с убранным источником излучения должны быть не более 930 х 500 х 400 мм. Установка должна иметь голосовое предупреждение перед включением режима излучения на русском и казахском языках. Медицинская техника должна быть зарегистрирована на территории Республики Казахстан. Руководство по эксплуатации на русском и казахском языке. Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте должны осуществляется за счет поставщика. Наличие специалиста по монтажу и сервисному обслуживанию уполномоченного компанией-производителем медицинской техники. Срок гарантийного обслуживания не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 4 | ЭКГ 12 канальный | Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, не менее 7 дюймов, не менее 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина не менее A4:210 мм или 8.5”, длина не менее A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: не менее 8 точек/мм, горизонтальная – не менее16 точек/мм Электроды ЭКГ 12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность не менее 2,5, 5, 10, 20, автоматическая не менее (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати не менее 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети не менее (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц не менее (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии не менее (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, не менее 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики: разрешение: не менее 500 запросов/сек. Внутренний шум: не менее 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: не менее ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: не менее ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: не менее > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: не менее ≥ ±300мВ Временная константа: не менее 3,2 сек Ток утечки на пациента: не менее <10 мкА Частотная характеристика: не менее 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея не менеем 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) не менее 1 часа нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности КлассⅠ, тип BF Условия окружающей среды Рекомендуемая влажность: не менее 30~85% / Рекомендуемая температура: не менее 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: не менее 70 ~ 106 кПа Базовая комплектация: Кабель питания не менее 1 шт, кабель пациента не менее 1 шт набор электродов для конечностей не менее (1 набор – 4 шт), набор электродов для грудной клетки не менее (1 набор – 6 шт) рулонная бумага не менее 1 шт, руководство по эксплуатации на рус/каз языка 1 шт. Дополнительные компоненты- Подзаряжаемая батарея, тележка, держатель В комплектацию должно входить: Оборудование – 1 компл. Кабель пациента – не менее 1 шт. Электроды – не менее 10 шт. Бумага для экг – не менее 1 шт. Гель для экг – не менее 1 шт. Кабель питания – не менее 1 шт. Гарантия не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический.С металлической дверью и замком (250 л) предназначен для хранения лекарственных препаратов, биологических средств и вакцин при температуре от +2°С до +14°С. Используется в больницах, клиниках, аптеках, лабораториях и на фармацевтических предприятиях. Должен иметь повышенную надежность и улучшенные технические характеристики. Общий объем, л. 250 Количество компрессоров, не менее шт. 1 Габаритные размеры, мм, Высота, не менее мм 1300 Глубина, не менее мм 607 Ширина, не менее мм 600 Масса, кг., не более 52 Потребляемая мощность, не менее Вт 200 Напряжение, не менее В 220 Гарантия на Товар: не менее 12 месяцев Система оттаивания морозильной камеры: Да Холодильная камера: Да Система оттаивания холодильной камеры: Да Температура в холодильной камере не менее +2... +14 Эффективность и энергопотребление Частота, Гц 50 |

Общие требования для всех лотов:

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.